## Slide 1
Metrologie P06: Ověřování měřidel. Ověřování měřidel v praxi.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Legální metrologie
Legální metrologie vznikla původně z potřeby zajistit poctivý obchod.
Jedná se o jednu z nejstarších lidských činností, která spadala vždy do kompetence státu.
Byla vždy uplatňována nejenom v obchodě (zpočátku v obchodě směnného charakteru), ale v minulosti byla i symbolem státnosti, jako byla např. měna.
Legální metrologie se zabývá přesností měření tam, kde tato měření mají vliv na průhlednost a důvěryhodnost ekonomických transakcí, bezpečnost a ochranu zdraví osob, ochranu životního prostředí a jiné obecné zájmy.
Jejím cílem je chránit občany před důsledky špatného (ať už záměrně či nevědomě) měření v uvedených oblastech.
Prostředky zabezpečení těchto zájmů jsou stanovení zákonných měřicích jednotek a požadavků na měřidla, metody měření a zkoušení.
Metrologie
Opakování

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování stanovených měřidel zabezpečují:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska
Autorizovaná metrologická střediska (AMS) jsou subjekty, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel.
V rámci legální metrologie se ověřují STANOVENÁ měřidla.
Metrologie
Ověřování váhy
Vodoměr
Ověřování výdejních stojanů paliv
Opakování

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování
OVĚŘENÍM stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.
Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy.
Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho ověřování.
Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
Ověření provádí:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska
Metrologie
Opakování

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko:
úřední značkou nebo
vydá ověřovací list anebo
použije obou těchto způsobů.
Metrologie
Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.
Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.
Ověřování se provádí:
Prvotní,
Periodickou (dle pokynů ve vyhlášce).
Ověřovací list
Opakování

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže:
uplynula doba platnosti jeho ověření,
byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost
byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,
je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo požadované metrologické vlastnosti,
bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla.
Metrologie
Ověření
Opakování

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Povinnosti subjektů/majitelů stanovených měřidel:
vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření,
zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření,
vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.
Povinnosti subjektů/majitelů nestanovených měřidel
vést evidenci používaných nestanovených měřidel podléhajících kalibraci – vhodně natavit re/kalibrační intervaly!,
body 2. a 3. stejné jako u stanovených měřidel.
Měřidlo musí správně měřit po celou dobu používání, nejen těsně po re/kalibraci! Údržba měřidel - je základní podmínkou k používání měřidel!
Metrologie
Opakování

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jaký je rozdíl mezi pracovním měřidlem a měřidlem stanoveným?
Z hlediska funkce není mezi pracovními a stanovenými měřidly žádný rozdíl!
Obě kategorie měřidel slouží k určení hodnoty měřené veličiny.
ALE!
V některých případech měření je žádoucí, aby správnost měřidel a objektivnost měření garantoval stát (chci za to „zaplati“), jsou příslušná měřidla zařazena do kategorie měřidel stanovených.
Stanovená měřidla jsou měřidla, jejichž údaj může být důvodem pro uplatnění sankcí nebo může ovlivnit zdraví člověka, a v neposlední řadě také měřidla používaná v obchodním styku.
Pracovní a stanovená měřidla - obě kategorie měřidel se liší ve způsobu jejich metrologického zabezpečení.
Správnost pracovních měřidel zabezpečuje jejich uživatel kalibrací!
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Správnost stanovených měřidel je zajišťována pravidelným ověřováním, které provádí ČMI nebo státem autorizovaná metrologická střediska.
Je rozdíl mezi kalibrací a ověřením měřidla?
Kalibrace a ověřování jsou činnosti, zabezpečující správnost pracovních a stanovených měřidel.
Postup při kalibraci pracovních měřidel a při ověřování stanovených měřidel se zásadně neliší.
V obou případech je součástí této činnosti stanovení chyb měřidla v určených bodech měřicího rozsahu, a to zpravidla jeho porovnáním s etalonem příslušné veličiny.
V případě kalibrace mohou být zjištěné chyby uvedeny v kalibračním protokolu měřidla a sloužit ke korekci výsledků měření prováděných kalibrovaným měřidlem (vím, s jakou chybou měřidlo měří).
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Naopak u stanovených měřidel se zjištěné hodnoty chyb zpravidla neuvádějí, neboť nejsou určeny ke korekci naměřených hodnot.
Pro ověření měřidla je totiž rozhodující skutečnost, že chyby měřidla nepřekračují maximální povolenou hodnotu, a to bez ohledu na jejich rozložení.
Pokud má stanovené měřidlo i další požadované metrologické vlastnosti, opatří se úřední značkou.
Metrologie
Příklad
Ověření a kalibrace vah
Ověření
Úředním ověřením měřidla/váhy potvrzuje, že toto měřidlo má stanovené metrologické vlastnosti a odpovídá tedy požadavkům zákona (lze ho použít v obchodním styku).
Váha

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Úřední ověření je oprávněn provést pouze:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska.
Nástin postupu ověření váhy:
příprava váhy,
zatížení závažím maximální váživosti,
zjištění nulové hodnoty po odstranění závaží,
zjištění chyby vážení při postupném zatěžování,
zjištění opakovatelnosti, aj.
Ověřené měřidlo je označeno úřední značkou nebo je k němu vydán ověřovací list, případně jsou využity oba jmenované způsoby.
Úřední ověření je platné 2 roky (váha). Před vypršením této doby je potřeba ověření obnovit.
Pokud by se tak nestalo, vystavujete se provozovatel měřidla nebezpečí postihu České obchodní inspekce.
Metrologie
Váha - ověření

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace vah
Kalibrace vah může být provedena:
ČMI
Akreditovanými kalibračními laboratořemi,
Metrologickými pracovištěmi podniků či zahraničními organizacemi, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň.
Kalibrací zjistím s jakou chybou mi měřidlo/váha váží. Zjištěná chyba se využívá ke korekci výsledků měření prováděných na kalibrovaném měřidlu/váze.
Lhůtu následující kalibrace si stanoví uživatel dle technických vlastností, způsobu a četnosti používání (u vah se většinou doporučuje kalibrace 1krát ročně. Ve výjimečných případech nebo tam kde je kladen důraz na přesnost lze kalibraci provádět 2krát ročně.)
Po kalibraci se vystavuje kalibrační list a obvykle se kalibrované měřidlo opatří štítkem či značkou, potvrzující platnost kalibrace daného měřidla.
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Řád „domácí“ metrologie
Ověřování stanovených měřidel v praxi
Metrologie
Cejchování je zastaralý výraz mající původ v němčině, správně se nazývá ověřování!!

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Vodoměr – stížnost
„Nezdá se mi spotřeba studené vody v mé domácnosti. Vodoměr je špatný, domácí-nájemce mě okrádá. Vodoměr byl podle dvojčíslí na úřední značce naposledy ověřen v roce 2014.“ ….. Jak postupovat?
Pokud jsou výsledky měření protečené vody příslušným vodoměrem používány např. ke stanovení úhrady (zaplacení) za dodaný plyn, jedná se o stanovené měřidlo podle § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovené měřidlo lze používat k danému účelu pouze s platným ověřením a jejich uživatelé jsou povinni je podle § 18 tohoto zákona předkládat k ověření.
Metrologie
Vodoměr

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Subjektu, který použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidel vyhlášen jako stanovený, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uložit podle § 23 zákona o metrologii pokutu až do výše 1 milion Kč!!!!
Zda je ověření platné se pozná především podle toho, že na měřidle je umístěna úřední značka v podobě plomby nebo samolepicího štítku, jejíž podoba odpovídá vyhlášce č. 262/2000 Sb. v platném znění.
Metrologie
Úřední značka pro autorizované metrologické středisko (AMS) je značka v provedení jako samolepicí štítek.
Symbol 50 je číslem přiděleným autorizovanému subjektu ÚNMZ; symbol 14 označuje poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo provedeno ověření stanoveného měřidla (14 = 2014).
Rok 2014
Vodoměr

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Součástí této úřední značky je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru.
Doba platnosti ověření vodoměru v případě patních vodoměrů („Patní“ vodoměry sloužící k měření spotřeby celého objektu jsou umístěny na rozhraní veřejné vodovodní sítě a vnitřního rozvodu vody. Tyto vodoměry obvykle umístěné na patě objektu, proto tedy „patní“) na studenou vodu činí 6 roků.
V případě vodoměrů na teplou vodu 4 roky.
V případě vodoměrů na teplou vodu i na studenou vodu používaných pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům činí 5 roků.
Metrologie
Vodoměr

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Lhůta ověření se počítá od vždy 1. ledna roku následujícího po roce ověření (pokud je vystaven ověřovací list, platnost je od dne vystavení).
Tedy když je dvojčíslí např. 14 (rok 2014) a jde o patní vodoměr na studenou vodu (6 roků), počítá se lhůta od 01. 01. 2015 a platí do 31. 12. 2020, pokud neskončí předčasně z důvodů uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění.
Avšak pro správné měření nestačí u vodoměru, platné ověření měřidla, ale je důležitá i jeho správná montáž v souladu s platnými předpisy a pokyny výrobců.
Proto zákon o metrologii v § 19 stanovuje, že opravci a subjekty provádějící montáž stanovených měřidel (míněno ve smyslu instalace do místa používání) podléhají povinné registraci u ČMI.
Zda je subjekt k příslušné činnosti, např. montáže vodoměrů, platně registrován, se můžete dozvědět na webu ČMI.
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jestliže však montáž stanoveného měřidla byla provedena subjektem/člověkem bez platné registrace ve smyslu § 19 zákona o metrologii, vystavuje se takový subjekt nebezpečí uložení pokuty dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o metrologii ve výši do 1 mil. Kč.
Jak postupovat dále, když si stěžuji …?
Obvyklým postupem, který volí uživatel vodoměru, je pak demontáž vodoměru z místa instalace a jeho odeslání do autorizovaného metrologického střediska (dále AMS) či ČMI k přezkoušení podle § 11a zákona o metrologii.
Při tomto přezkoušení jsou mimo jiné zjištěny chyby měření vodoměru při stanovených průtocích.
Pokud jsou tyto vyhodnocené chyby menší než tzv. maximální dovolené chyby, je vodoměr označen za vyhovující a jeho indikace se považuje za správnou.
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Maximální dovolené chyby (označované též MPE) vodoměrů pro jejich ověřování jsou stanoveny Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel .
Metrologie
Graficky jsou maximální dovolené chyby vodoměrů pro jejich ověřování znázorněny na obrázku.
Zobrazení maximálních dovolených chyb vodoměrů pro ověřování

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Úskalím uvedeného postupu je, že při demontáži vodoměru může dojít jednak ke změně jeho technického stavu (například vyplavením nečistot uvnitř vodoměru) a dále také ke změně instalačních podmínek (resp. podmínek měření), které mohou v místě původní instalace vodoměru za určitých okolností nepříznivě ovlivňovat výsledky jeho měření.
Z těchto důvodů AMS a ČMI nabízí také zkoušky vodoměrů v zabudovaném stavu (v místě jejich instalace) jako alternativu k přezkoušení vodoměrů v laboratorních podmínkách.
Na základě žádosti zákazníka o tuto formu přezkoušení provede AMS či ČMI v místě instalace vodoměru zkoušky a posouzení správnosti měření spotřeby teplé užitkové či studené vody a vydá o tom tzv. Odborný metrologický posudek.
Metrologie

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Plynoměr – stížnost
„Hodlám reklamovat dodavateli plynu požadavek na úhradu spotřebovaného množství plynu naměřeného měřidlem s prošlou lhůtou pro ověření. Plynoměr byl podle dvojčíslí na úřední značce naposledy ověřen v roce 1994. Jak se mohu bránit?“
Plynoměr je stanovené měřidlo – výsledky měření protečeného množství plynu příslušným plynoměrem jsou používány ke stanovení úhrady za dodaný plyn.
Základní lhůta platnosti ověření membránového plynoměru podle vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů činí 10 roků a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž bylo ověření provedeno, takže např. ověření plynoměru, které bylo provedeno 15. 08. 2006 je platné ihned a jeho lhůta se počítá od 01. 01. 2007 a bude běžet do 31. 12. 2016, pokud se ověření nestane neplatným z mimořádných důvodů uvedených v § 7, odst. 2, písm. b) až f) vyhlášky 262/2000 Sb. v platném znění.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Podle vyhlášky 345/2002 Sb. však může lhůta činit i 12 roků, pokud byl příslušný soubor membránových plynoměrů do velikosti G6 podroben s kladným výsledkem statistické výběrové zkoušce.
Po této zkoušce zůstávají původní úřední značky na všech plynoměrech a o výsledku je vydán protokol – takže než budete atakovat neplatnost ověření plynoměru, je třeba si zjistit, zda nešlo o tuto druhou uvedenou variantu!
Rychloměr – stížnost
„Před nedávnem jsem byl pokutován za překročení dovolené rychlosti v obci, neboť mně byla naměřena rychlost 52 km/h. Mohu se proti tomu bránit?“
Každý rychloměr, který použije Policie v ČR pro měření rychlosti při kontrole silničního provozu a jehož výsledky měření mají být použity ke stanovení sankce za překročení maximální povolené rychlosti, musí být platně ověřen a musí být opatřen úřední značkou.
Kromě umístění úřední značky přímo na měřidle je vydáván ke každému měřidlu i ověřovací list.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Lhůta platnosti ověření rychloměru činí podle výše zmíněné vyhlášky 1 rok.
Maximální dovolená chyba měření rychloměrů při:
rychlostech do 100 km/h ±3 km/h,
rychlostech nad 100 km/h ±3 %.
V případě kdy policejní rychloměr ukáže např. hodnotu 51 km/h. Tehdy může být skutečná rychlost měřeného vozidla v rozmezí (51 ±3) km/h, tedy v pásmu 48 km/h až 54 km/h.
Metrologie
Existuje tedy určitá pravděpodobnost, že vozidlo rychlost 50 km/h nepřekročilo.
Pokud bychom tedy chtěli mít jistotu, že maximální dovolená rychlost 50 km/h byla překročena alespoň o 1 km/h, museli bychom začít až s indikací policejního rychloměru 54 km/h.

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Obdobně, pokud bychom chtěli s velkou pravděpodobností (na základě dovolených chyb stanoveného měřidla) prokázat, že byla překročena o 1 km/h maximální povolená rychlost 130 km/h, musel by policejní rychloměr ukázat alespoň 135 km/h (neboť 3% ze 131 km/h je 3,9 km/h – zaokrouhleno 4 km/h, tedy 131 + 4 = 135).
Z uvedených příkladů si lze dovodit pro praktické použití poměrně jednoduché a snadno zapamatovatelné kritérium:
nepřekračujte maximální dovolenou rychlost o 5 km/h a více.
Důležité je také správné měření rychlosti rychloměrem (tachometrem) kontrolovaného/vašeho vozidla. Rychloměry (tachometry) v automobilech nejsou stanovenými měřidly (na rozdíl od policejních rychloměrů).
U nově vyráběných vozidel platí předpis EHK č. 39, který udává, že rychloměr (tachometr) ve vozidle nikdy nesmí ukazovat nižší rychlost, než je skutečná rychlost vozidla, ale může ukazovat rychlost až o 10 % větší + 6 km/h (resp. + 4 km/h nebo + 8 km/h dle kategorie vozidla). To platí pro osobní vozidla.
Metrologie

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019a [2023-03-03]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/komentovany%20zakon%20o%20metrologii
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019b [2023-03-03]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/node/537
Metrologie