## Slide 1
Metrologie P08: Stanovení rekalibračních intervalů.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zavádění nových, moderních měřicích zařízení do používání, zvýšení počtu funkcí, zvětšení počtu rozsahů a soustavné zvyšování požadavků na přesnost měření má za následek zvyšování složitosti měřicích zařízení.
Při tom se současně zvyšují požadavky na jakost výroby a spolehlivosti fungování měřicích přístrojů, klade se vyšší důraz na dodržování technologického procesu v průběhu jejich výroby.
To a celá řada dalších opatření se provádí proto, aby se počet poruch měřicích přístrojů a počet nesprávných měření jimi provedených snížit na minimum.
Jednou ze základních forem udržení měřicího zařízení v metrologicky správném stavu je jeho pravidelná a správná kalibrace.
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Je známo, že při provozu měřicího zařízení v náhodném časovém okamžiku mohou nastat jednak zřejmé poruchy, které lze obvykle zjistit v okamžiku jejich nástupu bez speciální kontrolní aparatury a dále poruchy skryté, které mohou být zjištěny pouze při kalibraci.
Okamžik nástupu skrytých poruch nemůže být zjištěn s dostatečnou přesností.
Je možné pouze potvrdit„ že porucha proběhla v době mezi dvěma kalibracemi.
Není možné stanovit jednotnou dobu mezi dvěma kalibracemi různých měřicích zařízení.
V praxi se velmi často setkáváme s nevhodně stanovenou délkou kalibračních intervalů.
Metrologie

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Část měřicích přístrojů s vysokou stabilitou metrologických charakteristik se kalibruje častěji, než je s ohledem na potřeby přesnosti a spolehlivosti nutné, což má za následek vynaložení zbytečných nákladů.
Na druhé straně, určitá část měřicích přístrojů se kalibruje méně často, než je vzhledem k jejich vlastnostem a používání nutné.
Délku kalibračních intervalů je třeba stanovit tak, aby:
byla brána do úvahy specifika příslušných měřicích přístrojů a podmínky jejich používání,
byly v souladu s potřebami spolehlivosti a nebyly vynakládány náklady na zbytečnou kalibraci.
Každá kalibrace měřicího zařízení má sloužit k odhalení případných metrologických poruch.
Metrologie

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Termín provedení kalibrace musí být svázán s pravděpodobností bezporuchového provozu ve vztahu k metrologickým selháním.
Odůvodnění stanovení délky kalibračních intervalů:
určení délky kalibračních intervalů na základě kalibrační historie, především statistiky poruch,
určení délky kalibračních intervalů na základě ekonomického kritéria,
stanovení délky prvotních kalibračních intervalů s jejich následující korekcí během celé doby používání měřicího přístroje.
Pokud jsou známy ukazatele metrologické spolehlivosti měřicího zařízení je první z uvedených způsobů určení délky kalibračních intervalů obzvláště efektivní.
Jako kritérium pro určení délky kalibračních intervalů může v tomto případě sloužit přípustná pravděpodobnost metrologické poruchy v čase mezi kalibracemi.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověření stanoveného měřidla:
vztahuje se na pracovní měřidla stanovená. Ověřením se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovení právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů, příp. schválenému typu.
O ověření vydá metrologický orgán ověřovací list, nebo se měřidlo opatří úřední značkou.
Následné termíny ověření měřidla vyplývají z příslušné vyhlášky.
Kalibrace nestanoveného měřidla a etalonu:
kalibrací se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že tyto odpovídají příslušnému etalonu resp. referenčnímu materiálu. O kalibraci vydá organizace, která provedla kalibraci kalibrační list.
Periodicitu kalibrace si stanovuje uživatel měřidla nebo se řídí požadavky jiných předpisů např. technických norem.
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace je proces porovnávání měřicího přístroje s etalonem.
Výsledkem kalibrace je tedy zjištění vztahu mezi hodnotami vykazovanými přístrojem a mezi hodnotami příslušejícími měřicímu standardu/etalonu.
Kalibrace se musí provádět, protože každý parametr měřicího vybavení se s časem mění, a k zajištění správnosti a přesnosti výsledku je třeba získat informace o této změně.
Aby se zajistila spolehlivost přesnosti výsledků kalibrace, musí mít kalibrace prokazatelnou návaznost.
To znamená, že všechny výsledky spojené s kalibrací musí být navázané na etalony národních metrologických institutů, pomocí nepřerušeného řetězce porovnávání, kde každé měření má vyjádřenou nejistotu měření.
Musí být také zajištěno použití správných postupů a přístrojů, a kalibraci musí provádět školený personál v odpovídajících podmínkách
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrovat měřicí zařízení je třeba nehledě na to, zda se jedná o jednoduché zařízení, či komplikovaný měřicí přístroj, protože jedině kalibrací, popřípadě ověřováním, se dá prokázat způsobilost těchto zařízení k měření.
Je třeba zdůraznit, že u komplikovaných měřicích celků se musí kalibrovat celý systém, včetně veškerého hardwaru a softwaru, který má vliv na výsledek měření.
Zásadním problémem je stanovit, s jakou frekvencí je třeba kalibraci provádět.
Prakticky všechny přístroje, jakkoliv jsou jednoduché, mění své vlastnosti s časem a potíž je v tom, že zpočátku nevíme, jak rychle a jak významně se tyto vlastnosti mění.
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
U měřicích přístrojů, zejména nových, se kalibrační intervaly určují podle stejného nebo podobného typu přístroje, ale je třeba mít na paměti, že v tomto případě je třeba vždy počítat se zvýšenou nejistotou měření, dokud nebudou k dispozici skutečná data z kalibrační historie daného měřicího vybavení!!!
Hlavním faktorem, který určuje, jak často se kalibrace bude provádět, je požadovaná přesnost měření.
Pokud je:
nejistota kalibrace podstatně menší než požadovaná nejistota měření, a je-li známa závislost růstu nejistoty na čase, mohou být určeny velmi dlouhé kalibrační intervaly v řádu několika let.
nejistota kalibrace blíží nejistotě požadované, tak je třeba kalibrační intervaly podstatně zkrátit.
V praxi se tedy mohou vyskytnout kalibrační intervaly v intervalu od několika minut do 5ti a více let.
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Přes jasnou potřebu pravidelné kalibrace pro zajištění hodnověrnosti výsledku měření je stále mnoho komerčních subjektů, které nutnost kalibrace pro správnost a přesnost měření popírají.
Jejich nesprávná argumentace spočívá v tom, že přístroje mají garantovanou přesnost od výrobce a pokud to není výslovně uvedeno, tak ji není třeba v pravidelných intervalech ověřovat.
!! To ale není pravda, protože na informace poskytované výrobcem měřicího vybavení se zpravidla nedá spoléhat.
Výsledek měření založený na těchto údajích může být chybný a to jak v odhadu hodnoty měřené veličiny, tak také ve vyjádřené nejistotě měření.
Určitá možnost použití nekalibrovaného měřicího vybavení je pouze pro informativní měření, kdy přesnost měření nemá žádný vliv na proces, který se měřením zajišťuje. I v těchto případech je však potřeba zajistit správnost měření.
Metrologie

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
K neochotě kalibrovat měřicí vybavení v pravidelných intervalech přispívají zejména vysoké náklady spojené s kalibrací.
Musíme si ale také uvědomit, že s nekalibrovaným vybavením jsou spojená rizika a skryté náklady.
Může se například zhoršit jakost celé výroby a tím docházet ke ztrátám, případně i k odmítnutí celé dodávky.
Pravidelná kalibrace pomáhá předcházet vzniku havárií a výsledná cena za likvidaci havárie bývá zpravidla mnohem větší než cena kalibrace.
Při haváriích dochází také často ke ztrátám na lidských životech a zdraví.
Z toho vyplývá, že kalibrace není důležitá jenom z hlediska technického a ekonomického, ale také z hlediska bezpečnostního.
Pád mostu v Janově na severu Itálie, 2018.
Metrologie

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Požadavky na kalibraci
Požadavky na kalibraci nejsou jenom předmětem technických standardů, ale také právních předpisů.
Konkrétně v §11 odst. 5 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii je uvedeno, že jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější způsob či metoda.
(Re)kalibrační interval
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Riziko královských architektů odpovědných za budování pyramid:
Trest smrti hrozil tomu, kdo zapomněl nebo zanedbal svoji povinnost zkalibrovat své měřidlo délky při každém úplňku.
Dnes hrozí maximální pokuta do 1 mil. Kč.
Nutnou cestou k zajištění spolehlivých výsledků kalibrace a měření se zaručenou metrologickou návazností je periodická kalibrace měřicích přístrojů, pracovních a referenčních etalonů.
Periodicita kalibrací je nutná vzhledem k stárnutí měřidel, k jejich opotřebení, k jevům jako je drift nuly nebo referenčního napětí atd.
Bohužel během času mezi „po sobě“ jdoucími kalibracemi nemáme o vlastnostech přístroje aktuální informace a musíme pracovat s pravděpodobností a předpokladem jeho chování.
Proto je důležité určit čas/dobu, ve kterém kalibraci zopakujeme a v mezidobí, pokud je to možné, kontrolovat chování měřidla/přístroje.
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V § 11 odst. 5 zákona č 505/1990 Sb. v platném znění je uvedeno, že jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu sám jejich uživatel kalibrací.
Uživatel měřidla si také sám určuje dobu platnosti kalibrace.
Kalibračním intervalem rozumíme dobu mezi dvěma po sobě následujícími kalibracemi (kalendářní údaj).
Kalibračním intervalem je také:
počet provozních hodin mezi dvěma kalibracemi,
množství provedených měření.
Typickým příkladem pro určení kalibračního intervalu těmito způsoby (a), b)) jsou sady koncových měrek – ta, která slouží jako hlavní etalon laboratoře, bude mít stanovenu kalendářní periodu, zatímco sada užívaná v provozu bude rekalibrována vždy po určitém počtu použití.
Sada koncových měrek
Metrologie

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace samozřejmě něco stojí, a to nejen samotný výkon – musíme uvažovat i náklady uživatele vzniklé tím, že příslušnou operaci nelze provádět nebo tím, že musí pořídit a udržovat náhradní měřidlo.
Na druhé straně může měřidlo bez kalibrace nebo s kalibrací provedenou pozdě způsobit významné ztráty:
zaviněné zmetky ve výrobě, nedodržením smluvních podmínek pro služby nebo výrobky,
dokonce může vést i k právnímu postihu firmy.
Stanovení re-kalibračního intervalu má kromě technických i ekonomické souvislosti – ekonomické kritérium určuje ekonomické ztráty z provozu
nesprávných měřidel.
Stanovit optimální kalibrační interval je ovšem obtížné, zejména v kvantifikovaném hodnocení rizik.
Zde velmi záleží na zkušenosti, odhadu a povaze výroby nebo služeb, kterým měřidlo slouží.
Metrologie

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Naproti tomu náklady spojené s opakovanou kalibrací je možné kvantifikovat celkem dobře.
Optimální re-kalibrační interval je když:
nejistota výsledku měření je ještě na přijatelné úrovni,
opakovaná kalibrace je nákladově únosná,
interval umožňuje reakci na změnu podmínek a je určen definovaným procesem.
Stanovení doby platnosti kalibrace
Doba platnosti kalibrace může být stanovena:
samotným uživatelem (důležitým podkladem jsou výsledky kalibrací, proto je nutné shromažďovat a sledovat údaje předcházejících kalibrací) nebo
doporučena kalibrační laboratoří - na základě požadavku vlastníka měřidla (ten ale vždy rozhoduje a za výsledek odpovídá).
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Stanovení doby platnosti kalibrace kalibrační laboratoří:
Výhoda:
kalibrační laboratoř má zkušenosti,
Nevýhoda:
kalibrační laboratoř může stanovit kratší dobu platnosti kalibrace, aby snížila riziko použití nesprávného měřicího zařízení; případně, aby měla více zakázek.
Délku kalibračního intervalu ovlivňuje:
požadovaná nejistota měření,
váha rizika při překročení dovolené chyby měřidla,
druh měřicího prostředku,
náchylnost k opotřebení nebo driftu,
rozsah a intenzita používání (někdy je v ní kalibrační interval určen),
možnost a četnost mezikalibračních kontrol,
stav prostředí (klima, prašnost, vibrace, ...),
Sada koncových měrek
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
kvalifikace obsluhy,
zkušenost s provozem daného měřidla, aj.
Většina metrologů hledá co nejjednodušší a při tom vyhovující postup stanovení data příští kalibrace.
Při stanovení kalibračního intervalu se bere v úvahu:
trend charakteristik měřidla z předchozích období,
informace ze záznamů o poškození, údržbě, servisu a opravách,
frekvence a jakost mezikalibračních kontrol (základní údržba + kontrola např. ve významném pracovním bodě),
doporučení výrobce,
analogie s jinými uživateli, doporučení kalibrační laboratoře.
Podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nesmí kalibrační list (nebo kalibrační značka) obsahovat žádné doporučení, týkající se intervalu kalibrace s výjimkou doporučení, které bylo dohodnuto se zákazníkem.
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Výhoda jsou zkušenosti kalibrační laboratoře a její banka dat, na druhé straně ovšem může být doporučen zbytečně krátký interval s cílem snížení rizika nebo možná i s myšlenkou na další zakázku!
Zvláštní postavení mají stanovená měřidla – pro ta je interval ověření stanoven zákonnými předpisy, v současné době vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (vyhláška byla vícekrát novelizována, více na http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie).
Interval pro povinné ověření je vyhláškou stanoven na základě dlouhodobého sledování daného druhu měřidla.
Do jisté míry může být vzorem i pro stanovení kalibračního intervalu pro pracovní měřidla (tedy ta, která nejsou stanovenými měřidly).
Metrologie

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Způsoby stanovení kalibračního intervalu
Žádná univerzální nebo nejlepší metoda, kterou by bylo možno aplikovat na všechny případy, neexistuje.
Byly popsány různé postupy určování kalibračních intervalů, do jisté míry vždy spekulativní, s různým podílem využití experimentálních údajů.
Kalibrace koncových měrek
Pokročilejší metody pracují se statistickým zpracováním dat, hromaděných při kalibraci měřidel jednak v čase a jednak při kalibraci větších souborů měřidel stejného druhu.
Metrologie

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Byly popsány různé postupy určování kalibračních intervalů, do jisté míry vždy spekulativní, s různým podílem využití experimentálních údajů.
Pokročilejší metody pracují se statistickým zpracováním dat, hromaděných při kalibraci měřidel jednak v čase a jednak při kalibraci větších souborů měřidel stejného druhu.
3.1 Základní metody
a) stanovením počátečního kalibračního intervalu,
  metodou obecného intervalu,
  metodou „zapůjčeného“ intervalu,
  metodami technické analýzy,
b) a tzv. „metodami reakce“, (měřidlo je v provozu a má za sebou známou historii měřidlo je již delší dobu používáno)
  metoda jednoduché reakce,
  metod přírůstkové reakce a metoda testu intervalů.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
a) Volba počátečního kalibračního intervalu
Při stanovení počátečního kalibračního intervalu u nově zaváděného měřidla obvykle nejsou k dispozici údaje o jeho předchozím chování.
Můžeme se ale často opřít o doporučení výrobce, o zkušenosti jiných laboratoří nebo o doporučení kalibrační laboratoře.
Vždy je třeba uvážit všechny okolnosti a možné ovlivňující faktory.
Počáteční kalibrační interval se v praxi většinou volí v délce 1 až 3 roky podle druhu a předpokládaného rozsahu využívání měřidla.
U kalibračních laboratoří bude častější volbou 1 rok i méně.
Metoda obecného intervalu
Při této metodě je stanoven jeden stejně dlouhý kalibrační interval pro všechna nová měřící a kalibrační zařízení organizace.
Interval musí být dostatečně krátký, aby vyloučil neshody u měřidel s nižší (zatím neznámou) spolehlivostí.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
!! Metoda vede k růstu nákladů na kalibrace a je vhodná jen jako poslední volba, není-li po ruce jiná.
Metoda „zapůjčeného“ intervalu
Při této metodě používá organizace kalibračního intervalu podle zkušeností jiné laboratoře.
Je důležité, aby činnosti „vzoru“ byly obdobné v oblasti metod měření, kalibračních procedur, způsobu a četnosti využití měřidel, podmínek prostředí atd.
Jednoduše řečeno – délku intervalů „opisujeme“.
Vždy je ovšem třeba přezkoumat, od koho „opisujeme“ a kde se naše poměry liší, abychom určili, co upravit pro svou potřebu.
Metody technické analýzy
Analýza může vycházet z toho, že nový přístroj je určitým způsobem vylepšenou verzí existujícího přístroje, u kterého jsou známy metrologické
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
vlastnosti a dlouhodobé chování, nebo jde o druh měřidla založeného na známém principu.
Nutná je analýza konstrukce, při které se zvažuje vliv kritických částí přístroje – možný drift operačních zesilovačů, stabilita časové základny, možnosti opotřebení kontaktních částí, vliv oteplení v provozu, ovlivnění měřeným objektem apod.
Kalibrační interval je opět odhadnut, ale přece jen na základě důkladnějšího rozboru.
Metrologie

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
b) Metody reakce
Jakmile je měřidlo v provozu a má za sebou známou historii, můžeme při úpravách kalibračního intervalu postupovat již kvalifikovaněji, metodami, které jsou jistou obdobou obecných metod plánování experimentu ve smyslu sběru dat a sledování vlivu zásahu během kalibračního procesu.
Vychází se z výsledků kalibrace – pokud by ovšem mělo při kalibraci dojít k opravě měřidla, musíme brát v úvahu výsledky kalibrace před opravou.
Metoda jednoduché reakce
Kalibrační interval je upravován na základě výsledku předcházející kalibrace tak, že se interval buď:
  ponechá nebo
  zkrátí o fixní část
  prodlouží o fixní část nebo o násobek existujícího intervalu.
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Výsledky, které nedovolují prodloužení kalibračního intervalu, i když je výsledek v pásmu 80 % požadovaného tolerančního pásma.
Výsledky, vyžadující zkrácení kalibračního intervalu.
Zřejmý a zrychlující se drift.
Horní mez
Dolní mez
Horní mez
Dolní mez
Metrologie

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metod přírůstkové reakce
Při metodě přírůstkové reakce se prodloužení nebo zkrácení intervalu progresivně zmenšuje při každé úpravě tak, až se asymptotickým přibližováním dosáhne správného – vyhovujícího intervalu.
Současně se již po několika kalibračních intervalech hromadí údaje o historii měřidla, které mohou být dobrým vodítkem.
Metod přírůstkové reakce
Metrologie

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metoda testu intervalů
Využívá se akumulovaných údajů kalibrační historie.
Postup je v principu statistický a jeho výsledkem je doporučení, zda interval upravovat či ne.
Sleduje se, zda výsledky kalibrace odpovídají předpokladu, například očekávání, že měřidlo bude v toleranci.
Metoda většinou dosáhne správného intervalu v únosném čase a může být použita i tehdy, kdy je poměrně málo známých informací.
SHRNUTÍ
Metody reakce zahrnují metody, které kalibrační interval upravují na základě výsledků předchozích kalibrací. Tyto metody jsou založeny na experimentu, při kterém se nastaví určitý kalibrační interval, a na základě výsledku další kalibrace – se rozhodne, zdali se kalibrační interval zkrátí, prodlouží nebo ponechá.
Metrologie

## Slide 29
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metody reakce se dají podle postupu rozdělit na 3 druhy:
Metoda jednoduché reakce
kalibrační interval je upravován na základě výsledku předcházející kalibrace tak, že se interval:
ponechá,
zkrátí nebo
prodlouží o fixní část nebo o násobek existujícího intervalu.
Metoda přírůstkové reakce – podobné jako u jednoduché reakce, pouze se zkrácení či prodloužení intervalu progresivně zmenšuje po každé úpravě tak, až se asymptotickým přibližováním dosáhne správného intervalu. Tato metoda je nevýhodná, pokud se znatelně mění průběh změn charakteristik měřidla.
Metoda testu intervalů – tato metoda se snaží eliminovat nedostatky ostatních metod za pomoci zařazení statistického testování do porovnávacího cyklu metody.
Metoda se považuje za jednu z mála metod, která je opravdu dosáhne nastavení správného kalibračního intervalu za použití pouze relativně malého objemu kalibrační historie.
Metrologie

## Slide 30
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3.2 Další metody
V literatuře se uvádí jako nejčastěji používané:
  metoda regulačního diagramu,
  metoda kontroly „černou skříňkou“ - „black-box“.
Metoda regulačního diagramu
Metoda srovnává shodné kalibrační body z jednotlivých kalibrací, které se vynesou do grafu v závislosti na čase.
Z grafu se určí rozptyl a dlouhodobá stabilita (drift) etalonu a následně z těchto hodnot se určí tzv. efektivní dlouhodobá stabilita (efektivní drift), který je základem pro stanovení re-kalibračního intervalu.
Výhodou je snaha o přesný matematický přístup, že už po několika kalibracích vede k optimalizaci kalibračního intervalu a že lze odhadnout spolehlivost intervalů.
Nevýhodou je nespolehlivost v počátečním období a náročnosti na statistické zpracování bránící jejímu rozšíření v běžném provozu.
Metrologie

## Slide 31
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metoda kontroly „černou skříňkou“ - „black-box“
Princip této metody spočívá v tom, že se kritické parametry kontrolují často (např. každý den) pomocí kalibračního zařízení, přípravku nebo standardu vyrobeného speciálně na kontrolu vybraných parametrů.
Metoda se hodí (a často je nutná) pro složité přístroje a testery, s vysokým rizikem při nesprávném měření (automaty v laboratorní medicíně, testery elektronických součástek).
Pokud se pomocí „černé skříňky“ zjistí, že daný přístroj je mimo maximální přípustnou chybu, je vrácen k plné kalibraci.
Velkou výhodou této metody je skutečnost, že poskytuje maximální dostupnost pro uživatele přístroje a prověří nejen vlastní přístroj, ale i celou sestavu, včetně kabeláže a možných problémů, například vlivem zemnění a vlivem rušení v provozních podmínkách nebo vlivem dálkového ovládání.
Metrologie

## Slide 32
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Je velmi vhodná pro přístroje ve výrobních linkách, neboť pracuje téměř v reálném čase a zabrání propuštění vadných výrobků.
Kompletní kalibrace je provedena až tehdy, když je známo, že je žádoucí.
Nevýhodou je, že se u přístroje „ověřuje“ pouze část rozsahu.
Přestože je daná metoda teoreticky velmi spolehlivá, je mírně nejednoznačná, neboť přístroj může vykazovat poruchu u nějakého parametru, který není měřen „černou skříňkou“.
Metrologie

## Slide 33
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Shrnutí výhod a nevýhod představených přístupů
Při návrhu kalibračních intervalů se vždy potýkáme s nedostatkem údajů. Tudíž je každá metoda výpočtu kalibračního intervalu odhadem.
Naším cílem je zajistit metrologické charakteristiky měřidla s požadovanou pravděpodobností.
!! Pochybnosti nás nutí kalibrační interval zkracovat, přestože to sebou nese zvýšené náklady.
Při posuzování metody pro výpočet kalibračních intervalů jsou nejdůležitějším faktorem výsledky těchto metod.
Zda se opravdu povedlo zajistit požadovanou přesnost či nikoliv.
Krom tohoto faktu je ale také nutno posoudit, za jakou cenu jsme výsledků dosáhli.
Do nákladů na kalibraci v konečném důsledku spadá i náročnost zvolené výpočetní metody.
Metrologie

## Slide 34
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Další informace ke stanovení re-kalibračních intervalů
a) Doporučení výrobců
Většina výrobců elektronických měřicích přístrojů doporučuje, aby jejich přístroje byly kalibrovány každých 12 měsíců, bez ohledu na skutečnou dobu jejich provozu.
Kritérium 12 měsíců bylo stanoveno už před dobou zavedení moderní elektroniky do přístrojů.
Dobře definovaný interval re-kalibrace vyhovuje kompromisu mezi cenou a nepohodlím re-kalibrace a potřebou udržovat přístroj v rozsahu jeho specifikace.
Dobře stanovený počáteční kalibrační interval také snižuje rizika, která pocházejí s nepřesného měření a chybného rozhodnutí dobrý / vadný.
Před zavedením nového produktu je důležité správně stanovit doporučený interval re-kalibrace.
Metrologie

## Slide 35
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
b) Normy a mezinárodní dokumenty
Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů ILAC – G24:2007
Počáteční rozhodnutí při stanovení kalibračního intervalu je založeno na:
doporučení výrobce přístroje,
očekávaném rozsahu a náročnosti použití,
vlivu prostředí,
požadované nejistotě měření,
maximální přípustné chybě (např. ze strany orgánů legální metrologie),
vlivu měřené veličiny (např. vlivy vysokých teplot na termočlánky), aj.
Re-kalibrační interval lze stanovit:
první jak bylo doporučeno výrobcem přístroje,
1 rok pro elektrické, elektronické a mechanické měřicí zařízení,
3 roky pro mechanické měřicí zařízení vyrobené z materiálů, které nepodléhají stárnutí.
Metrologie

## Slide 36
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie
Doplnění informací (Re)kalibrační interval

## Slide 37
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ve velkém počtu organizací se setkáváme s tím, že kalibrační intervaly měřicí techniky jsou stanovovány a přezkoumávány nesystematicky, v lepším případě na základě technické intuice.
Takový postup je samozřejmě nesprávný, nedostatečné spolehlivý.
Příčin tohoto stavu je několik.
Jedna z nich spočívá v neznalosti metod určování kalibračních intervalů. Metrologové organizací by se měli s nimi seznámit a zavést je do používání.
Přezkoumávání kalibračních intervalů má být prováděno i v případech, kdy byly stanoveny podle běžné praxe.
To proto, aby se co nejlépe mohla porovnávat rizika plynoucí z měřidel mimo meze tolerancí a náklady na jejich kalibraci.
Dá se očekávat, že prvotní intervaly nejsou nejvhodnější.
Metrologie

## Slide 38
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při jejich přezkoumávání se může zjistit, že měřicí zařízení je méně spolehlivé, než se předpokládalo nebo jeho používání může byt jiné, než se očekávalo.
V tom případě bude třeba stanovené kalibrační intervaly patřičně zkrátit.
Na druhé straně se může zjistit, že kalibrace je prováděna zbytečné často a je možné kalibrační intervaly přiměřeně prodloužit, případně provádět omezenou kalibraci.
Prodloužení intervalů musí byt však dostatečné zdůvodněné!!
Není jej možné provádět jen proto, že organizace nemá dostatek finančních prostředků.
Je třeba upozornit, že neexistuje jediná metoda přezkoumávání kalibračních intervalu ideálně vhodná pro cely rozsah druhů měřicího zařízení, se kterými je možné se setkat.
Metrologie

## Slide 39
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při určování délky kalibračních intervalů podle ekonomického kritéria se řeší optimalizace intervalu mezi prověrkami a minimalizují se náklady na použití měřicího zařízení.
Jako výchozí informace se použijí údaje o:
ceně kalibrace (500 – 100 000 Kč),
průměrné ceně opravy měřicího zařízení v případě zjištění metrologické poruchy,
ztrátě způsobené vynětím měřicího přístroje z používání.
Velmi výhodnou metodou se jeví stanovení délky kalibračních intervalů s následující korekcí.
V tomto případě se již při minimální výchozí informaci stanovuje délka prvotního kalibračního intervalu a výsledky následujících kalibraci se použijí jako data vhodná pro korekci intervalů.
Přirozeně základní práce spočívá v určení délky prvotních kalibračních intervalů.
Metrologie

## Slide 40
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při nedostatečné znalosti metrologické spolehlivosti daných měřicích zařízení je možné pro stanovení délky prvotních kalibračních intervalů jako výchozí data použít údaje o bezporuchovosti uváděné výrobcem v technické dokumentaci měřicích zařízení.
Pro účely kalibračního intervalu a analýzy spolehlivosti lze doporučit následující technické datové prvky:
datum plánované kalibrace,
datum poslední kalibrace,
identifikace kalibrační laboratoře a pracovníka provádějícího kalibraci,
identifikace kalibračního postupu,
stav měřicího zařízení při jeho přijetí ke kalibraci vyjádřeny pomocí stavu v mezích tolerance nebo mimo meze tolerance. Zařízení neschopné provozu se zaznamenává, ale nezahrnuje se do systému analýzy intervalu.
doba vynaložená na kalibraci nebo na opravu zařízení,
záznam o naměřených hodnotách,
Metrologie

## Slide 41
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
záznam o každém významném nastavení nebo opravě.
Délka kalibračních intervalů je ovlivněna především následujícími faktory:
typ měřicího zařízení,
doporučení výrobce,
údaje získané z předchozích záznamů o kalibraci,
informace získané z externích zdrojů,
zaznamenaný průběh minulé údržby a servisu,
rozsah a náročnost používání - důležitost měřicího zařízení v technologickém, kontrolním či jiném postupu,
sklon k driftu a opotřebování,
četnost používání měřicího zařízení,
podmínky okolního prostředí, především teplota, vlhkost, vibrace, rázy, někdy atmosféricky tlak,
způsob umístění nebo uskladnění měřicího zařízeni,
Metrologie

## Slide 42
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
stáři měřicího zařízení,
četnost porovnávání s jiným měřicím zařízením, zejména s etalony,
četnost a výsledky mezi lhůtových kontrol měřicího zařízeni,
přesnost vybraných měření,
znalosti a zkušenosti pracovníku používajících měřidlo,
pokuta za nesprávné změřenou hodnotu, která byla považována za správnou, poněvadž měřicí zařízení bylo vadné.
Při určování kalibračních intervalů se nemohou pomíjet náklady na provedení kalibrace.
Tyto mohou byt častokrát limitujícím faktorem při určování re-kalibračních intervalů.
Jak již bylo uvedeno, neexistuje přesná metoda/postup pro stanovení re-kalibračních intervalů.
Metrologie

## Slide 43
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Základní metody
a) stanovením počátečního kalibračního intervalu,
  metodou obecného intervalu,
  metodou „zapůjčeného“ intervalu,
  metodami technické analýzy,
b) a tzv. „metodami reakce“(měřidlo je v provozu a má za sebou známou historii měřidlo je již delší dobu používáno)
  metoda jednoduché reakce,
  metod přírůstkové reakce a metoda testu intervalů.
STANOVIT následnou/opětovnou kalibraci je:
určení funkční závislosti mezi nárůstem nejistoty měření a časem, který uplyne od kalibrace.
Je-li tato funkční závislost známa, lze určit termín další kalibrace odpovídající požadované cílové spolehlivosti měření.
Metrologie

## Slide 44
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
DALŠÍ metody:
1. Kalibrační intervaly se vyjadřují v hodinách používání místo týdnů či měsíců uplynulé doby.
Položka měřicího zařízení bývá vybavena indikátorem uplynulé doby a vrací se ke kalibraci, když tento indikátor dosáhne určitou hodnotu.
Důležitou teoretickou výhodou této metody je skutečnost, že se vykoná určitý počet kalibrací a náklady na kalibraci se mění podle doby, po kterou je měřicí zařízení používáno.
Metoda má však několik nevýhod, a to:
nemá se používat, je-li známo, že měřidlo driftuje nebo se opotřebovává, když je skladováno, když se s ním manipuluje nebo když je podrobeno několika krátkým cyklům zapnuto/vypnuto.
kalibrační laboratoř nezná datum, kdy kalibrační interval končí, aj.
Metrologie

## Slide 45
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Metoda “zkoušení během služby“, někdy též „mezi lhůtová kontrola“ není kalibrační metodou, tyto však doplňuje.
Poskytuje předběžné informace o vlastnostech měřicího zařízení mezi kalibracemi.
Zavádí se pro to, aby se v maximální míře omezilo používání měřidla, které mezi dvěma kalibracemi přestává vyhovovat specifikacím - některé jeho parametry jsou mimo meze dovolených tolerancí.
Předchází se tím možnému vzniku nekvalitní výroby nebo služeb.
Na pracovišti, kde je kontrolované měřidlo používáno, se průběžné pravidelně kontrolují jeho kritické parametry pomocí kontrolního etalonu nebo jiného vhodného zařízení podle odpovídajícího kontrolního postupu.
Kontrolním etalonem může být příslušné přesné, kalibrované pracovní měřidlo, používané např. uživatelem pro běžné měření.
Metrologie

## Slide 46
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zjistí-li se, že kontrolované měřidlo vykazuje některý z parametrů mimo meze dovolené tolerance, předává se k pravidelné nebo mimořádné kalibraci.
Velkou výhodou této metody je, že je:
v maximální míře dostupná uživateli zařízení,
vhodná pro měřicí zařízení používané v místech vzdálených od kalibrační laboratoře.
Obvyklé potíže při používání této metody souvisí s volbou a zajišťováním kontrolního etalonu, případně s určením kritických parametrů.
Ačkoliv je tato metoda z teoretického hlediska velmi spolehlivá, je poněkud problematická, poněvadž kontrolované měřicí zařízení může selhat v některých parametrech, které nejsou kontrolním etalonem prověřovány.
Další nevýhoda může spočívat v nestabilitě kontrolního etalonu.
Metrologie

## Slide 47
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura
[1] Jelínek F. Stanovování kalibračních intervalů. Metrologie 4/2012, str. 18 až 21.
[2] Chybík, A. Intervaly rekalibrací pracovních měřidel: Úkol Programu rozvoje metrologie č. 29/98. ÚNMZ. Praha, 1998.
[3] ČSN ISO 10012-2 (01 0360) Zabezpečování jakosti měřicího zařízení - Část 2: Směrnice pro řízení procesů měření, příloha A2, Použití kontrolních prvků.
Metrologie