## Slide 1
Metrologie P09: Přesnost měření a měřicích přístrojů. Chyby měření.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zavádění nových, moderních měřicích zařízení do používání, zvýšení počtu funkcí, zvětšení počtu rozsahů a soustavné zvyšování požadavků na přesnost měření má za následek zvyšování složitosti měřicích zařízení.
Při tom se současně zvyšují požadavky na jakost výroby a spolehlivosti fungování měřicích přístrojů, klade se vyšší důraz na dodržování technologického procesu v průběhu jejich výroby.
To a celá řada dalších opatření se provádí proto, aby se počet poruch měřicích přístrojů a počet nesprávných měření jimi provedených snížit na minimum.
Jednou ze základních forem udržení měřicího zařízení v metrologicky správném stavu je jeho pravidelná a správná kalibrace.
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie je věda o měření.
Metrologie
Zkoumaný systém
Výsledek
Fyzikální měření
VÝSLEDEK MĚŘENÍ
KALIBROVANÉ/
OVĚŘENÉ MĚŘIDLO
VZOREK
MĚŘENÍ
Podmínky měření (teplota, vlhkost, aj.)
Měření
Měřidlo / Chyba měření

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Každé měření ve fyzice, ať již extenzivních (např. délka) nebo intenzivních (např. teplota) veličin, je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy, které se v měřicím procesu vyskytují.
To se projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou sledované veličiny.
Metrologie
skutečná/pravá/ referenční hodnota
- průměrná naměřená hodnota
měřený parametr

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Současný stav měřicí techniky dovoluje provádět fyzikální měření téměř každému.
Větším problémem se stává schopnost naměřené údaje zpracovat, interpretovat a stanovit, s jakou „přesností“ bylo měření vykonáno.
Přesnost (tj. správnost a shodnost) celého měřicího procesu je souhrnem přesnosti měřicího zařízení, přesnosti měřicí metody a přesnosti operátora, který s měřidlem zachází.
Je třeba zdůraznit všeobecný rys měření – měřicím zařízením a zvolenou metodou se na měřeném objektu určuje hodnota sledované veličiny.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Měření přesného přístroje
Přístroj měří přesně a precizně.
Přístroj splňuje požadavek vysoké přesnosti a preciznosti naměřených hodnot.
Preciznost měření
Přístroj měří precizně.
Všechny jeho výsledky opakovaného měření stejného vzorku jsou blízko u sebe.
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Nízká preciznost
Přístroj měří přesně.
Všechna naměřená data jsou blízko skutečné hodnoty.
Data/hodnoty NEJSOU ale precizní, protože odchylka od reálné hodnoty je při každém měření RŮZNĚ VELKÁ.
Nepřesné ani Neprecizní měření
Výsledky měření mají velmi nízkou přesnost a preciznost.
Tento přístroj nelze používat pro měření – má zavádějící data/hodnoty.
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Obecné informace chyby měření x nejistota měření
Metrologie
Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy, které se v měřicím procesu vyskytují.
ŽÁDNÉ MĚŘENÍ NENÍ PŘESNÉ!

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při měření se setkáváme se 2 typy chyb:
chyba, chyba měření, přístrojová chyba
jsou definovány v mezinárodním metrologickém slovníku VIM 3,
jedná se o odchylku měřené hodnoty od hodnoty referenční (konvenční) – v idealizovaném případě od hodnoty skutečné,
jedná se tedy o rozdíl mezi hodnotou naměřenou a hodnotou, která je považována za správnou/pravou/skutečnou.
chyby známé ze statistického zpracování dat (v metrologii tyto chyby nazýváme ovlivňující veličina, složka nejistoty)
jedná se zejména o chyby systematické a náhodné, případně chyby hrubé, které by se v měření vyskytovat neměly,
s těmito chybami se pracuje při určování nejistoty měření, která je používána pro vyjádření, s jakou možnou nepřesností byla měřená hodnota určena!
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Pojem „chyba“, resp. „chyba měření“ je obvykle používán při kalibracích měřidel.
Zde známe jmenovitou hodnotu měřidla, tedy rozměr, který měřidlo ukazuje.
Pomocí přesnějšího etalonu je zjišťováno, zda hodnota etalonu (referenční hodnota) je shodná s hodnotou, kterou nám udává kalibrované měřidlo.
Rozdíl mezi hodnotou, kterou indikuje kalibrované měřidlo a hodnotou etalonu, je poté nazýván chybou.
Metrologie
Na obrázku je výřez kalibračního listu třmenového mikrometru.
Ve sloupci „naměřená chyba“ jsou uvedeny rozdíly, které indikuje mikrometr oproti referenční hodnotě (odhadu skutečné hodnoty).

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Například u hodnoty 2,5 mm mikrometr ukazuje hodnotu o 1 µm nižší, než je předpokládaná „skutečnost“.
V metrologii je pojem chyba nebo chyba měření používán v případě vyjádření odchylky hodnoty jmenovité od předpokládané skutečné hodnoty.
Musíme tedy znát jmenovitou hodnotu.
Metrologie
Na kalibračním listě je uveden parametr nejistota měření, ten nám udává velikost možné nepřesnosti určení naměřené chyby v tabulce.
Pro hodnotu 2,5 mm je tedy zjištěna chyba (- 1 µm ± 2 µm), neboli při „skutečné“ hodnotě 2,5 mm mikrometr ukazuje 2,499 mm ± 2 µm.

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Nejistota měření je určována z chyb statistických, které mají jiný význam, než chyby měření!
Do nejistoty měření nejčastěji vstupují chyby náhodné, jako např. výběrová směrodatná odchylka z opakovaných měření, nejistota použitého etalonu nebo měřidla, stabilita měřidla, rozlišitelnost stupnice atd.
Pojem chyba v metrologii působí jako zavádějící a při zpracování výsledků měření vlastně zastupuje jen 1 z vlivů, působící na měření systematickou chybou – jde totiž jen o posunutí stupnice měřidla známým směrem a je možné ji do určité míry korigovat/upravovat.
Když se řekne „chyba měření“, u mnoha lidí to vyvolá dojem, že se jedná o možné nepřesné (nejisté) určení měřené hodnoty v nějakém intervalu nepřesnosti – a ten je právě v metrologii nazýván nejistotou měření!
Výsledkem měření je tedy obvykle:
průměrná naměřená hodnota ± nejistota měření!
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Nejistota měření je výsledkem kombinace obvykle náhodných chyb (statistických).
Není pouze produktem výběrové směrodatné odchylky z opakovaných měření, ale je kombinací všech vlivů, které mohou na měření působit nezanedbatelným způsobem.
K výše uvedenému je potřeba doplnit, že jsme chybu prozatím zmiňovali v jednodušším pojetí, tedy, že se jedná o jednu konkrétní hodnotu.
Nejistota měření nám určuje interval hodnot, kde se chyba (s nějakou pravděpodobností) nachází.
Např. Zjištěná chyba -1 µm s nejistotou ±2 µm znamená, že chyba se ve skutečnosti (s nějakou pravděpodobností) nachází v intervalu <-3 až +1> µm
Chyba je tedy odchylka stupnice od referenční hodnoty a nejistota měření vyjadřuje s jakou možnou „chybou“ jsme chybu mohli určit!
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Chyba měření x nejistota měření
Metrologie
skutečná/pravá/ referenční hodnota
zjištěná průměrná hodnota z opakovaných měření
Nejistota měření
chyba měření

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie
Chyba/y měření

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
„Chyba měření je rozdíl mezi „skutečnou“ hodnotou měřené veličiny a hodnotou zjištěnou měřením.“
Při určování přesnosti měření se do roku 1993 bylo možné v praxi setkat s historickým přístupem založeným na klasické teorii chyb (chybovým), v současnosti je uplatňován přístup využívající nejistoty měření (nejistotový).
Přístup chybový (klasický přístup)
Klasická teorie chyb má za sebou poměrně dlouhou historii.
Za zakladatele moderní teorie chyb je považován Jacob Bernoulli (1654–1705).
Chybový přístup staví na těchto základech:
existuje jedna pravá hodnota měřené veličiny,
pravá hodnota měřené veličiny není poznatelná,
pravá hodnota měřené veličiny není náhodná veličina.
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Klasický přístup, založený na klasické teorii chyb („chybový přístup“), vychází z koncepce „pravé hodnoty“ (skutečné) a chyby.
Předpokládá se, že pro danou měřenou veličinu existuje jen 1 jediná hodnota odpovídající definici této veličiny – tzv. pravá hodnota, což je skutečná hodnota veličiny, kterou lze stanovit v zásadě jen „ideálním měřením“.
Účelem měření je určit „pravou/skutečnou hodnotu“, resp. její odhad nacházející se co možná nejblíže (nebo alespoň dostatečně blízko) pravé hodnoty (po korekcích na všechny známé systematické a hrubé chyby, že je možné minimalizovat náhodné chyby, tj. chyby vzniklé v důsledku působení náhodných vlivů).
Protože ideální měření nelze provést, je někdy „pravá hodnota“ označována také termínem „konvenční hodnota“.
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
KAŽDÉ měření je zatíženo chybou!
Jakékoliv měření fyzikální veličiny je vždycky zatížené nějakou chybou – ať vzniklou z:
podstaty prováděného měření nebo
principu použitých přístrojů a zařízení – ať ovlivnitelnou nebo vzniklou objektivně či subjektivně bez ohledu na osoby připravující či měřící.
Této skutečnosti bychom se nevyhnuli, i kdybychom měření a jeho přípravu prováděli s největší důkladností a precisností.
Žádné měření není úplným měřením, pokud není určena (hodnota) chyba s níž bylo měřeno.
Každé opakované měření téže fyzikální veličiny nevede vždy k přesně stejným výsledkům – ani když se použijí přístroje shodných kvalit a měření proběhne shodným postupem a za shodných podmínek!
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Není možné něco opakovat za absolutně stejných podmínek a pomůcek.
Při každém měření fyzikální veličiny vždy vznikají určité odchylky naměřené hodnoty od „pravé/skutečné hodnoty“.
Absolutně přesné měření neexistuje – většinou je několik zdrojů nepřesností.
Některé lze přesně nebo přibližně vyjádřit, ale vždy jde o určení intervalu hodnot, ve kterých se pohybuje pravá/skutečná hodnota.
Chyba měření je rozdíl mezi skutečnou hodnotou měřené veličiny a hodnotou zjištěnou měřením.
Metrologie

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
CHYBA určuje, do jaké míry je rozdíl mezi pravou/skutečnou a naměřenou hodnotou závisící na přesnosti měřicího přístroje a přesnosti měřicí metody….. ale (!!!) i na provedení měření a podmínkách jeho uskutečnění.
Základní chyby měření je měřidlem/přístrojem dosahováno i za předpokladu, že je používán/je na něm měřeno v předepsaných referenčních podmínkách (např. pro měření délky teplota 20 °C).
To znamená, že veškeré veličiny, které mohou nepříznivě ovlivnit přesnost měření, musí mít předepsanou konstantní velikost, popř. je povolen rozptyl jen ve velmi úzkých mezích.
Mezi hlavní ovlivňující veličiny obvykle patří okolní teplota, kolísání napájecího napětí přístroje atd.
Zjednodušeně lze říci, že:
základních chyb měření měřidlem/přístrojem je dosahováno v laboratorních, přesně definovaných podmínkách.
Metrologie

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Pracovních chyby měření je dosahováno při měření měřidlem/přístrojem realizovaných v pracovních podmínkách tzn. v širším rozsahu pracovních teplot, při větším kolísání napájecího napětí apod. Pracovní chyba bývá vyšší než chyba základní.
1. Chyba měření
Skutečná (pravá) hodnota veličiny je hodnota ideální, hodnota zjištěná s nekonečnou přesností a proto ji nelze žádným reálným způsobem poznat a určit.
Naměřená hodnota veličiny je hodnota, kterou zobrazí (zveřejní, publikuje, ukáže, zaznamená, zapamatuje, ……… ) měřicí přístroj.
Chyba musí být číselně vyjádřena a matematicky vyhodnocena.
Z těchto výsledných údajů (informací) se získají informace o spolehlivosti měření.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Odchylky nazýváme chybami měření!
Příčiny chyb jsou velmi různé, někdy jsou známé, ale často je také nedovedeme vůbec zjistit …. s tím bychom se neměli smířit……..
Úplné korigování chyby není možné nebo je neekonomické, je vždy třeba opakovat měření.
Chyby - označení v literatuře není jednotné.
Obvyklý symbol je δ nebo (většinou) ε, někdy také Δ, E ….
(pozn. δ je používáno pro označení směrodatné odchylky, v metrologii pracujeme s výběrovou směrodatnou odchylkou označenou s)
2. Dělení chyb
Rozdíl mezi hodnotou odečtenou na přístroji a hodnotou, která v měřeném bodu skutečně existuje (tzv. ideální hodnota) je chybou (měření).
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Chyby, které vznikají během měření máme:
(nyní není myšlena chyba měření, ale chyby vznikající během měření))
hrubé,
systematické,
náhodné.
Nebo jsou:
stálé,
neproměnné nestálé,
proměnné,
měnící se v průběhu měření vedoucím k jejich vzniku….
Chyby – další způsob dělení
chyby měřicích přístrojů,
chyby přímých měření,
chyby nepřímých měření,
metodické chyby, chyby způsobené lidským faktorem a okolním prostředím, aj.
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
A. Hrubá chyba
Viditelné okem – „vybočující“ naměřené hodnoty.
Vznik hrubých chyb:
omyly (chybný rozsah, nesprávná stupnice, špatné napájení, ..),
volba špatné metody,
nepozornost, popletení údajů, únava pozorovatele, aj.
Vzniká převážně nepozorností nebo přehlédnutím a nedodržením pravidel měření, metodiky apod.
Naměřená hodnota se značně liší od ostatních hodnot získaných při opakovaném měření.
Oprava:
vymazání ze souboru měření!
Metrologie

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
B. Systematická chyba
Je chyba opakující se (pravidelně) a mající znaménko.
Vzniká obvykle jako důsledek definovatelné příčiny:
POČETNÍ (zaokrouhlení konstant),
PŘÍSTROJOVÉ (konstrukce přístroje, vliv okolí...),
ČTENÍM (ručkové) – OBSLUHY (lidský vliv).
Systematická chyba se přičítá (násobí apod.) k měřené hodnotě.
Významně ovlivňuje náměr konstantně jedním směrem, i když se velikost ovlivnění může časem měnit např. v důsledku stárnutí měřicího přístroje.
Chybu můžeme matematicky z náměru korigovat, pokud ji známe.
Problémem je odhalení nahodilé/náhodné chyby.
Po odhalení není problém ji matematicky korigovat.
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Je-li však tato korekce menší než chyby způsobené nepřesností přístrojů, nemusíme kompenzaci započítávat.
Další možností identifikace systematické chyby je srovnávací měření jinou metodou.
Shrnutí:
Systematické chyby jsou zaviněny trvale působícími vlivy.
Lze je předem stanovit rozborem použité metody či rozborem vlastností použitého měřicího přístroje.
Lze je kompenzovat nebo alespoň omezit jejich vliv.
Vznikají skutečnými a reálnými vlastnostmi součástek a dílů z nichž je přístroj konstruován a vyroben.
Vznikají postupným opotřebováním provozem nebo stárnutím a únavou materiálů.
Vznikají působením vnějších vlivů (teplota, vlhkost,....) na použité materiály.
Metrologie

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jsou odhalovány při opravách přístroje či kalibracích/ověření přístroje.
Odstranit chyby lze obvykle opravou (výměnou zdánlivě dobrých a opotřebovaných součástek, ...), seřízením pracovních bodů jednotlivých částí a obvodů, pečlivým a opakovaným nastavením pracovních bodů, atd.
C. Nahodilá/náhodná chyba
Je způsobena nepravidelně působícími vlivy, okamžitými stavy (přístroje, okolí), změnami v přístroji, někdy i nevhodně zvolenou metodou (!).
Patří sem různé či neobvyklé rozptyly „čtení“ naměřených hodnot (dáno „čtenářem“ a jeho „kvalitou či pečlivostí“ nebo vlivem momentálních okolností při čtení - osvětlení čtené hodnoty, konstrukce stupnice,...).
Patří sem i odchylky hodnot způsobených tzv. chybou opakovatelnosti měření (ovlivňují ji mechanické i elektrické konstrukční vlastnosti použitých prvků a součástek – např.: tření převodů ukazatele, „ručky“ měřicího přístroje nebo působení různých rušivých vlivů).
Metrologie

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Eliminace nebo korekce těchto chyb je obtížná, spíše nemožná – vyžaduje značné /až speciální znalosti a dovednosti.
Náhodnou chybu z jednoho měření nemůžeme stanovit!
Náměr musí být vícenásobný a zpracujeme jej statistickými metodami za předpokladu určitého rozložení náhodných chyb.
Minimální počet měření umožňující statistické zpracování je 5 - 10.
Maximální počet měření bývá omezen časem, náklady apod.
Více než 100-násobné opakování zpravidla již výrazněji nezpřesňuje výsledek.
Je nezbytná pečlivost – od teoretické přípravy, přes volbu prvků a jejich realizaci (umístění, zapojení, atp.), provedení vlastního měření, až po zpracování a vyhodnocení výsledků.
Metrologie

## Slide 29
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Proč nepoužívat Chybový přístup měření, ale Nejistotový přístup
Úplný výsledek měření podle klasického „chybového“ přístupu se skládá z:
odhadu hodnoty měřené veličiny y a,
hodnoty hranice náhodných chyb Δynáh.
Výsledek je uváděn ve tvaru:
MĚŘENÁ VELIČINA = VÝSLEDNÁ HODNOTA ± SMĚRODATNÁ odchylka
Analýza chyb při klasickém přístupu zahrnuje statistické i nestatistické postupy, což do ní zavádí rozpor.
Není-li nalezen vhodný způsob identifikace chyb, tím větší je potřeba korekcemi eliminovat pokud možno všechny chyby měření.
Neexistuje žádný všeobecně přijímaný prostředek kombinace systematických a náhodných chyb, který by dal obecnou představu o tom, nakolik je výsledek měření pravdivý, tj. jak blízko má k pravé hodnotě.
Metrologie

## Slide 30
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Chyby měření se dělí na hrubé, náhodné a systematické.
Náhodná chyba je taková část celkové chyby měření, která se krátkodobě mění při opakování měření.
Systematická chyba je taková část celkové chyby měření, která zůstává konstantní při opakovaném měření veličiny.
Metrologie

## Slide 31
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Postup při zpracování chyb
Činnost znalého metrologa by se tedy měla skládat z následujících kroků:
Odhalení a identifikace hrubých chyb a zásah do systému měření, který by vede k jejich vyloučení.
Identifikace systematických chyb a jejich odstranění nebo korigování.
Provedení rozboru náhodných chyb. Pokud se podaří identifikovat příčinu některé z této skupiny chyb, převést ji do skupiny chyb systematických a provést příslušnou korekci. Zbylé náhodné chyby pak podrobit statistickému zpracování.
Metrologie
Ideálem je měření bez chyb.
Prakticky dosažitelný je však pouze proces měření bez hrubých chyb, s přesně stanovenými korekcemi chyb systematických a statisticky kontrolovanými náhodnými chybami.

## Slide 32
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura
[1] HORSKÝ, J. – HORSKÝ, P. – HORSKÁ, J.: Měření a jeho vyhodnocení IV: výsledek měření, chyby, nejistoty, specifikace. Automa, 2015, roč. 21, č. 4, s. 30–33.
[2] Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření (GUM). ÚNMZ, 2012.
[3] ČSN P ENV 13005 Pokyn pro vyjádření nejistoty měření.
Metrologie