## Slide 1
Předmět: Technologie I
Cvičení č. 3: Laboratoř – Zkoušky mechanických vlastností
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Tvrdost - odpor proti deformaci povrchu tělesa vyvolaný působením geometricky definovaného tělesa;
Podle rychlosti zatěžování:
1. Zkoušky statické - indentor se vtlačuje klidnou silou ve směru kolmém ke zkoušenému povrchu;
2. Zkoušky dynamické - indentor proniká do zkoumaného povrchu rázem vedeným kolmo k povrchu.
Podle účelu měření:
1. Zkoušky makrotvrdosti
2. Zkoušky mikrotvrdosti
Podle principu
1. Zkoušky vrypové - pohyb ostrého nástroje rovnoběžně s povrchem materiálu tak, aby se vytvořil vryp
(křehké materiály, minerály);
2. Zkoušky odrazové - odraz zkušebního tělesa = výška jeho odskoku od měřené plochy (těleso způsobí
plastickou deformaci materiálu, dojde ke spotřebování části energie tělesa - to se
neodrazí do původní výšky (např. zkouška odrazem podle Shorea)
3. Zkoušky vnikací – nejčastější zkoušky u kovových materiálů.
Technologie I
Zkoušky tvrdosti

## Slide 3
Technologie I
Zkoušky tvrdosti - vnikací
Indentor kulička
Ø 1 mm
Ø 2 mm
Ø 2,5 mm
Ø 5 mm
Ø 10 mm
Tvrdost dle Brinella
Tvrdost dle Rockwella
Tvrdost dle Vickerse
Indentor kulička
Ø 1/16“ mm = 1,5875 mm
Ø 1/8“ mm = 3,175 mm
Indentor kužel
Vrcholový úhel 120°
Indentor jehlan
Vrcholový úhel 136°

## Slide 4
Princip: Indentor (kulička) se vtlačuje silou F do povrchu vzorku - po odlehčení se změří Ø vtisku;
Indentor: Tvrdokovová (W) nebo kalená ocelová kulička (S) o Ø D.
Teplota 10 ÷ 35°C, v arbitrážních případech 23 ± 5°C;
Zatížení volit = průměr vtisku d byl v rozmezí 0,24D až 0,6D;
Tloušťka vzorku > 8 x hloubka vtisku = jinak je tvrdost ovlivněna tvrdostí podložky;
Vzdálenost vtisku od okraje > 2,5x střední průměr vtisku;
Vzdálenost mezi středy 2 vtisků > 4x střední průměr vtisku;
Doba náběhu jmenovité síly 2 ÷ 8 s, výdrž na jmenovité síle 10 ÷ 15 s.
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Brinella – ČSN EN ISO 6506
d

## Slide 5
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Brinella – ČSN EN ISO 6506
100 HBW(S) 2,5 / 62,5 / 20
Doba zkušebního zatížení, uvádí se, pokud neleží v předepsaném rozsahu
Hodnota ekvivalentního zkušebního zatížení v kp, kde 1 kp = 9,81 N
Průměr kuličky v mm
Značka tvrdosti
Hodnota tvrdosti podle Brinella
pro ocel

## Slide 6
Princip: Indentor (pravidelný čtyřboký jehlan) - vtlačuje se silou F do povrchu vzorku - po odlehčení
se změří délky uhlopříček vtisku;
Indentor: Diamantový, pravidelný čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°.
Teplota 10 ÷ 35°C, v arbitrážních případech 23 ± 5°C;
Tloušťka vzorku > 1,5 x střední délky uhlopříčky = jinak je tvrdost ovlivněna tvrdostí podložky;
Vzdálenost vtisku od okraje > 2,5x střední délky uhlopříčky vtisku, u lehkých kovů > 3x;
Vzdálenost mezi středy 2 vtisků > 3x střední délky uhlopříčky vtisku, u lehkých > 6x;
Doba náběhu jmenovité síly 2 ÷ 8 s, výdrž na jmenovité síle 10 ÷ 15 s.
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Vickerse – ČSN EN ISO 6507

## Slide 7
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Vickerse – ČSN EN ISO 6507
640 HV 30 / 20
Doba zkušebního zatížení, uvádí se, pokud neleží v předepsaném rozsahu
Hodnota ekvivalentního zkušebního zatížení v kp, kde 1 kp = 9,81 N
Značka tvrdosti
Hodnota tvrdosti podle Vickerse

## Slide 8
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Vickerse – ČSN EN ISO 6507

## Slide 9
Princip: Indentor (kužel nebo kulička) se vtlačuje silou F do povrchu ve dvou krocích (předzatížení a
hlavní zatížení) - po odlehčení se změří hloubka vtisku.
Indentor: Diamantový kužel (vrcholový úhel 120°) nebo kulička ze SK (průměr 1/16“ nebo 1/8“).
Teplota 10 ÷ 35°C, v arbitrážních případech 23 ± 5°C;
Tloušťka vzorku > 1,5x hloubky vtisku = jinak je tvrdost ovlivněna tvrdostí podložky;
Vzdálenost od okraje > 2x průměru vtisku, u lehkých kovů > 3x;
Vzdálenost mezi středy vtisku > 2,5x průměru vtisku;
Doba náběhu a výdrže jmenovité síly v závislosti na metodě.
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Rockwella – ČSN EN ISO 6508
70 HR 30T W
Označení typu použité kuličky S, W
Značka stupnice podle Rockwella
Značka tvrdosti podle Rockwella
Hodnota tvrdosti podle Rockwella

## Slide 10
Technologie I
Zkouška tvrdosti dle Rockwella – ČSN EN ISO 6508

## Slide 11
Měří se síla a absolutní prodloužení: F [N] - ∆L [mm].
Velikost a tvar vzorků:
Skutečné napětí σ [MPa]:
Smluvní napětí R [MPa]:
Poměrné prodloužení ε [-], [%]:
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1

## Slide 12
Závislost R [MPa] - ε [-].
Hooekův zákon:
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1

## Slide 13
Závislost R [MPa] - ε [-].
Výrazná mez kluzu Re
(běžná ocel)
Smluvní mez kluzu Rp0,2
(např. hlubokotažná ocel)
Deformačně vystárlá ocel
- horní mez kluzu ReH
- dolní mez kluzu ReL
(Lϋdersova prodleva)
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1

## Slide 14
Závislost R [MPa] - ε [-].
Celková tažnost Ax:
Homogenní tažnost Ag:
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1

## Slide 15
Celková tažnost Ax:
Index x charakterizuje zkušební tyčku – musí být vždy uveden;
X = L0
Ploché vzorky - nejběžněji používané: A50mm, A80mm, A100mm, A120mm;
Kulaté vzorky: A5,65; A11,3
Kontrakce Z:
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1

## Slide 16
Vliv počáteční délky L0
Technologie I
Statická zkouška tahem dle ČSN EN ISO 6892-1
Vliv anizotropie materiálu

## Slide 17
Vzorek je namáhán na tlak až do vzniku prvních trhlin.
Při zatížení dochází ke změně tvaru (snížení výšky a nárůstu šířky) tzv. soudečkovitosti.
Houževnaté materiály = dochází k deformaci - je možné zkonstruovat tlakový diagram.
Křehké materiály = dochází k porušení náhle.
Zjišťovanými veličinami: poměrné zkrácení, rozšíření, mez kluzu v tlaku a mez pevnosti v tlaku.
Technologie I
Statická zkouška tlakem
=
Pevnost v tlaku [MPa]:
Poměrné stlačení [%]:

## Slide 18
Schopnost kovových materiálů se plasticky deformovat ohybem.
Plastická deformace zkušebního vzorku ohybem do dosažení předepsaného úhlu, aniž by se změnil směr zatěžování.
Zařízení - Ohýbací přípravek s dvěma podpěrami a trnem:
Technologie I
Statická zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438

## Slide 19
Technologie I
Statická zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438
Pro obdélníkový průřez:
Pro čtvercový průřez:
L - vzdálenost podpor,
Wo - průřezový modul v ohybu
Fmax - maximální síla dosažená při zkoušce
Pro kruhový průřez:

## Slide 20
Zařízení - Ohýbací přípravek s blokem ve tvaru „V“ a trnem
Zařízení - Ohýbací přípravek s upínacími čelistmi
Technologie I
Statická zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438
a

## Slide 21
Jeden konec vzorku je nepohyblivě upnut a druhý konec je zatěžován kroutícím momentem o určité velikosti = vznik porušení, ke kterému dojde při překročení maximálního napětí v krutu.
Cílem je stanovení úhlu zkroucení za působení určitého kroutícího momentu na daný materiál.
Technologie I
Statická zkouška krutem
Kroutící moment:
a
Modul průřezu v krutu:
Napětí v krajním vlákně:

## Slide 22
ČSN ISO 148-1 Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - vzorky V nebo U-vrub.
ČSN EN ISO 14556 Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy
s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda.
Houževnatost materiálu - odpovídá kombinaci pevnosti a plasticity;
- odpovídá mechanické energii spotřebované na plastickou deformaci a
porušení materiálu.
Metoda Charpy:
Energie potřebná pro přeražení zkušebního tělesa
(absorbovaná energie) = KV, KU [J] s indexem 2 nebo 8.
Vrubová houževnatost KCV, KCU
KCV= KV/S0 [J/cm2], KCU= KU/S0 [J/cm2]
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu

## Slide 23
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu
Princip zkoušky rázem v ohybu metodou Charpy
K = G (H – h)

## Slide 24
Zkušební vzorek – geometrie dána normou
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu
Umístění zkušebního vzorku na stroji
Zkušební vzorek
1, 2, 3, 4, 5 – dáno tabulkou v normě

## Slide 25
Hodnocení vzhledu lomové plochy - změří se rozměry A a B, z tabulky v normě se určí procenta. smykového lomu.
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu
1 – vrub
2 – štěpná plocha (křehká)
3 – smyková plocha (matná, tvárný lom)

## Slide 26
Přechodová teplota – teplotní závislost absorbované energie:
změna charakteru lomu v závislosti na poklesu teploty,
Rozlišujeme tyto základní tranzitní (přechodové) teploty:
a) teplota t27J – určuje se pro danou hodnotu KV8 = 27 J;
b) teplota t0,5 – pro střední hodnotu absorbované energie KV (50 % horních prahových hodnot);
c) teplota t50% – ze vzhledu lomové plochy = pro 50 % tvárného (smykového) lomu,
d) dosáhne se specifické hodnoty příčného rozšíření, např. 0,9 mm.
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu
1 – oblast horních prahových hodnot
2 – přechodová oblast
3 – oblast spodních prahových hodnot

## Slide 27
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu
Křehký (štěpný) lom
Přechodová oblast
Tvárný (smykový) lom
Ocel 11373

## Slide 28
ČSN EN ISO 14556 – Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy
s V-vrubem – Instrumentovaná zkušební metoda.
Princip: měření nárazové síly v závislosti na průhybu zkušebního tělesa v průběhu zkoušky;
Plocha pod křivkou závislosti síly na průhybu = práce spotřebovaná při lomu zkušebního tělesa.
Pro zjednodušení vyhodnocování a popisu jsou vytvořeny různé charakteristické typy křivek
síla/průhyb - typ A, B, C, D, E, a F.
Z výsledného grafu se proložením křivek určí hodnoty:
Fgy - síla na mezi kluzu;
Fm - maximální síla;
Fiu - velikost síly při inicializaci trhliny;
Fa - velikost síly při zastavení trhliny.
Technologie I
Zkouška rázem v ohybu

## Slide 29
Únava materiálu = proces změn strukturního stavu materiálu a jeho vlastností vyvolaný
cyklickým zatěžováním.
V průběhu tohoto zatěžování dochází v materiálu k hromadění poškození (k čerpání zásoby plastické deformace), které se v závěru procesu projeví růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem.
Celý tento únavový proces, od prvého zátěžného cyklu až po závěrečný lom - tři stádia:
Stádium změn mechanických vlastností - v důsledku akumulace plastické deformace se mění rozložení a hustota dislokací = změna mechanických vlastností, cyklicky změkčuje nebo zpevňuje.
Stádium vzniku únavových trhlin - kumulace plastické deformace = na povrchu vzorku koncentrace napětí a deformace = vznik prvých mikrotrhlin v těchto místech.
Stádium šíření únavových trhlin - vzniklé mikrotrhliny neustále rostou, z důvodu nerovnoměrného rozložení napětí a deformace se z některé z nich stane trhlina řídící = ta proroste značnou část vzorku, růst ostatních je potlačen. Při překročení kritického napětí dojde k dolomení = únavový lom.
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky

## Slide 30
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky

## Slide 31
ČSN ISO 12106 – Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové deformace.
Cyklické zatěžování zkušebního vzorku – sledují se parametry tzv. únavové životnosti materiálu (trvalá mez únavy σC a časová mez únavy σN).
Parametry zatěžování: σa – amplituda napětí [MPa] - počet cyklů do porušení Nf [-]
Závislost σa [MPa] - Nf [-] = tzv. Wöhlerova křivka (S-N křivka).
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky
Zkušební zařízení pro únavové cyklické zkoušky
σm – střední napětí
σmax – maximální napětí
σmin – minimální napětí

## Slide 32
Wöhlerova křivka (σa – Nf)
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky
S-N křivka v lineárních souřadnicích

## Slide 33
Trvalá mez únavy σC a časová mez únavy σN
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky

## Slide 34
Trvalá mez únavy σC
Technologie I
Únavové cyklické zkoušky
Časová mez únavy σN

## Slide 35: Děkuji za pozornost